# 立体定向伽马射线全身治疗仪治疗室的屏蔽设计

### 一、立体定向伽玛射线全身治疗装置治疗室的屏蔽设计（论文文献综述）

王雪航[1]（2021）在《立体定向伽玛射线放射治疗机房屏蔽计算分析》文中提出目的通过对某医院即将投入使用的立体定向伽玛射线放射治疗机房的屏蔽进行屏蔽计算,保证其剂量学参数和防护安全性能符合相关标准和要求。方法根据《X、γ射线头部立体定向外科治疗放射卫生防护标准》（GBZ 168-2005）等标准,运用不同的方法进行验证计算:方法一按照剂量管理控制值对选取的六个关注点进行验证计算;方法二根据治疗室剂量场分布情况,治疗室墙体外30 cm可达界面处因透射产生的空气比释动能率一般应不大于2.5μSv/h,对选取的六个关注点进行验证计算。同时计算防护门的防护厚度。采用综合厚度原则给出最终屏蔽的综合厚度,并结合建设单位设计结果进行了验证。结果本文立体定向伽玛射线放射治疗系统机房屏蔽的防护设计厚度大于计算结果,用于屏蔽泄露辐射和患者散射的各墙体设计厚度均为0.8 m,材料为混凝土,迷路外墙设计厚度为0.45 m,材料为混凝土,铅体防护门设计厚度为15 mm。结论本文立体定向伽玛射线放射治疗系统机房屏蔽的设计厚度符合要求。

徐清月[2]（2021）在《西安地区现代综合医院核医学科建筑设计研究》文中指出随着我国经济飞速发展,人们的作息时间颠倒,睡眠时间大大缩短,特别是饮食不规律,依靠外卖和方便食品过度,再加上我国的工业化、城镇化、老龄化进程的加快,生态环境和食品安全问题等等状况对居民健康产生很大影响。在光华博斯特发布的《2020年中国国民健康与营养大数据报告》中显示,心脑血管疾病和肿瘤成为我国死亡率最高的两大疾病,严重影响国民的健康寿命,近十年来心脑血管疾病和肿瘤患病人数增加了接近一倍,平均每10秒就有一个人患上肿瘤疾病,每30秒就有一个人因患心脑血管相关疾病而离世。而本文所研究的核医学科主要开展上述疾病的相关检查、诊断及治疗项目,作为一门重要医技科室,起到辅助临床科室对相关疾病作出准确诊断和制定治疗方案的重要作用。核医学诊断具有灵敏度高、放射性药物种类繁多、特异性的优势特点。目前我国核医学科还处于快速发展阶段,但有关核医学科建筑设计的规范较少,尚未形成系统的研究,缺乏建设核医学科完整的理论指导,研究现代医院核医学科的建筑设计具有很大的必要性的迫切性。本论文属于《现代医院专科专属医治空间建筑设计研究》总课题下的子课题,随着现代医学科学技术的进步,针对不同病种,不同诊断模式、不同治疗方案,强调适应差异化医学需求的专科专属医治空间已成为现代医院解决疾病疗愈环境的一种必要保障。本文也将从核医学科专科专属医治空间建筑设计研究作为出发点,根据核医学科的特殊性进一步对核医学科进行详细的建筑设计研究。本论文第一章通过对现代综合医院核医学科的背景研究、国内外资料查询及核医学科建筑设计研究现状,明确了研究内容和意义,以及列出研究方法和框架;第二章阐述核医学科相关概念、发展过程、主要设备、主要业务、检查流程、科室设置条件和设备配置条件,也为之后的建筑空间设计研究奠定了良好的基础;第三章对西安地区现代综合医院进行调研,筛选符合本文研究对象的医院,选取单廊式、双廊式和多廊式各一家医院进行详细的案例分析,分别从科室概况、功能分区、房间组成、流线分析和人性化设计等方面进行阐述,总结出目前西安地区现代综合医院中核医学科的发展现状和现存问题;第四章通过查找相关资料及建筑设计理论知识解决上述问题,阐述核医学科的场地选址、规模要求、布局方式以及建筑空间设计的功能房间组成、流线设计、流线组织方式和人性化设计等方面的建筑设计要点,总结出一套现代综合医院核医学科专科专属医疗空间的设计方法和规律;第五章主要介绍了现代综合医院核医学科特殊的的辐射防护、空调通风、排水和设备供配电等方面设计要点,以及这些特殊的其他专业设计对建筑空间的影像和要求。最后,得出本论文主要的研究成果,总结西安地区核医学科发展趋势,提出优化策略,并结合当代新技术的发展,展望核医学科未来发展,为之后现代综合医学院的核医学科建设提供可以借鉴的参考和依据。

吴敏,陈军军,苟于强,李群,张继军[3]（2010）在《某医院新建辐射治疗中心的旋转式头部伽玛刀治疗装置环境防护监测与评价》文中研究表明目的对旋转式头部伽玛刀治疗装置及治疗室的辐射安全进行评价。方法测定旋转式头部伽玛刀治疗装置的泄漏辐射剂量测定治疗室内、外环境在治疗和非治疗状态下的剂量分布。结果距治疗系统机头表面5cm处各方向的剂量率在0.18～0.80μGy/h的范围内分布,距源1m处为0.25～2.60μGy/h。在治疗状态下,治疗室屏蔽墙外各测量点的剂量率为0.19～0.67μGy/h。结论旋转式头部伽玛刀治疗装置的泄漏辐射剂量符合国家标准要求。

李南翔,王琦,吴文质[4]（2010）在《某医院全身伽玛刀机房屏蔽厚度计算和评价》文中提出目的通过对机房屏蔽厚度的计算,使拟建全身伽玛刀机房的屏蔽效果达到国家放射防护标准的要求。方法依据辐射防护基本原则及放射卫生相关法规标准,并结合该建设项目对机房所需屏蔽厚度进行计算。结果机房屏蔽厚度可满足防护标准的要求。结论该全身伽玛刀机房的屏蔽厚度设计可达到本建设项目所选定的剂量目标值的要求。

吴敏,陈军军,冯晓妍,谢向东,苟于强,张继军,曾发贵,何启[5]（2008）在《某医院一台全身伽玛刀辐射防护的设计评价》文中研究表明目的通过放射防护预审使医院新建的立体定向伽玛射线全身治疗系统项目设计达到放射防护最优化要求。方法根据相关辐射标准和资料,对某医院肿瘤治疗中心立体定向伽玛射线全身治疗系统项目的机房选址、布局和防护设计进行放射防护的预审和评价,运用剂量率仪对相关工作场所进行放射性水平监测,对其放射防护效果进行验证。结果经过实践论证（专家评审及项目竣工验收）,该立体定向伽玛射线全身治疗系统在机房选址、布局和防护设施符合有关标准和规定的要求。结论放射单位严格按照国家有关法规标准设计建设大型医用射线项目的同时,加强设计预审与放射防护效果验证,对于消除项目隐患、节省建设经费,提高放射诊疗质量和保证防护安全具有深远的意义。

冯建江,陈军军,吴敏,张继军,曾发贵,何启,苟于强[6]（2008）在《兰州军区某医院伽玛刀基建预审的做法》文中指出目的通过对放射工作场所基建项目进行预审,使伽玛刀基建项目达到国家和军队有关标准要求,保障放射工作人员和广大公众的健康与安全。方法根据国家《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》等规定要求进行预防性审查。结果使基建设计达到防护最优化原则,减少迷道墙、南墙和西墙厚度。结论该中心的选址,放射防护设计,管理措施等,符合国家有关放射防护规定和标准的要求,是可行的。

李秀芹,赵进沛,刘士敏,谢向东,杨国山[7]（2008）在《某医院建设γ刀机房项目优化设计与防护效果验证》文中认为目的优化某医院立体定向伽玛射线全身治疗系统机房建设项目设计,实现放射防护最优化。方法根据相关资料和标准,以发展的观点,依据防护最优化原则,通过计算关键点的辐射吸收剂量来评价机房设计的可行性;基于机房设计防护评价进行设计优化,机房按优化方案建成后,通过监测关键点的剂量率来验证防护效果。结果机房选址可行,治疗室墙、顶棚能够保证工作人员和公众的放射防护安全,但防护门设计值过薄,不能满足防护要求。建议将防护门的铅当量从1cm增加到3cm。通过对优化建成后机房关键点的剂量率检测,其防护效果均满足标准要求。结论加强大型医用射线项目设计优化,对消除项目隐患,提高诊疗质量、保证安全防护和节约建设成本有重要意义。

冯建江,陈军军,吴敏,张继军,何启,曾发贵,苟于强[8]（2008）在《某医院一台立体定向伽玛刀治疗室屏蔽厚度的计算》文中认为目的对立体定向伽玛射线全身治疗系统治疗室的防护设计进行预防性审查,以保证各类人员受照剂量在规定限值以内,并符合最优化原则要求。方法依据设计图纸、治疗室准备采用的建筑材料和伽玛射线全身治疗系统源项等内容,根据不同方向射线距离平方反比衰减关系和防护屏蔽材料衰减系数进行防护屏蔽厚度的计算,要求控制在《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》范围之内,并留有二倍安全系数。结果迷道墙和南墙的厚度应为0.6m,西墙的厚度应为0.9m。结论通过计算和分析,迷道墙和南墙的厚度可由设计的1m减少至0.6m,西墙的厚度可由设计的1m减少至0.9m,这样既可达到防护的最优化目标,又可节省经费开支和扩大工作空间。

喻亦林,周立强,吕存兴,沈思林[9]（2006）在《医用伽玛刀放射环境影响与放射源安全评价》文中研究表明目的评价医用伽玛刀对放射环境的影响和放射源的安全。方法通过对伽玛刀治疗设备和治疗室防护性能的对比测量及推算。结果给出了工作人员及公众受照剂量估算结果,并从放射源的辐射安全、运行安全、事故及应急响应几方面对放射源可能存在的安全隐患作出评价。结论头刀、体刀自身防护性能良好,治疗室防护满足设计要求,医用伽玛刀对放射环境的影响是可以接受的,放射源运行安全可靠的。

张巍,柳怡,李华锋,李炜,张显鹏,李连波,于夕荣,夏春冬[10]（2006）在《SRRS型伽玛射线头部立体定向治疗系统辐射防护检测与评价》文中研究说明目的对SRRS型伽玛射线头部立体定向治疗系统及治疗室的辐射安全进行评价,并对治疗室屏蔽厚度的合理性进行评估。方法测定SRRS型治疗系统机头的泄漏辐射剂量,测定治疗室内、外环境在治疗和非治疗状态下的剂量分布,对治疗室的屏蔽厚度进行最优化分析。结果距治疗系统机头表面5cm处各方向的剂量率在0.50～8.76μGyh的范围内分布,距源1m处为0.80～2.80μGyh。在治疗状态下,治疗室屏蔽墙外各测量点的剂量率为本底或接近本底水平,而治疗室内,与焦点相对的西墙内表最高剂量率为2.22mGyh。结论治疗系统机头的泄漏辐射剂量符合国家标准要求,治疗室墙体和顶的建筑厚度过大,不符合屏蔽设计最优化要求。

### 二、立体定向伽玛射线全身治疗装置治疗室的屏蔽设计（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、立体定向伽玛射线全身治疗装置治疗室的屏蔽设计（论文提纲范文）

#### （1）立体定向伽玛射线放射治疗机房屏蔽计算分析（论文提纲范文）

1 材料与方法

1.1 SGS-Ι型立体定向伽玛射线放射治疗系统基本结构

1.2 辐射源项分析

1.3 计算方法

1.3.1 方法一

1.3.2 方法二

1.3.3 防护门屏蔽厚度计算

2 结果

3 讨论

#### （2）西安地区现代综合医院核医学科建筑设计研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

1 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 人类相关疾病发病率的增加

1.1.2 医学影像的发展

1.1.3 核医学科简介

1.1.4 所属研究课题

1.2 国内外研究现状

1.2.1 核医学科国外研究现状

1.2.2 核医学科国内研究现状

1.3 研究内容

1.3.1 相关概念的界定

1.3.2 研究内容

1.4 研究目的及意义

1.5 研究方法及框架

1.5.1 研究方法

1.5.2 研究框架

1.6 本章小结

2 核医学科概述

2.1 影像核医学

2.1.1 核医学

2.1.2 影像核医学的概述

2.2 核医学科

2.2.1 核医学科的主要设备

2.2.2 核医学科的主要业务

2.2.3 核医学科检查相关流程简介

2.3 核医学科设置条件和设备配置条件

2.3.1 医疗机构设置条件

2.3.2 核医学科设备配置条件

2.4 本章小结

3 西安地区核医学科案例调研

3.1 西安地区现代综合医院及核医学科调研现状

3.1.1 西安地区现代综合医院现状

3.1.2 核医学科现状

3.1.3 调研案例分析选取

3.2 西安长安医院

3.2.1 概况

3.2.2 功能分区和房间组成

3.2.3 流线分析

3.2.4 人性化设计

3.2.5 总结

3.3 西安高新医院

3.3.1 概况

3.3.2 功能分区和房间组成

3.3.3 流线分析

3.3.4 人性化设计

3.3.5 总结

3.4 西安国际医学中心

3.4.1 概况

3.4.2 功能分区和房间组成

3.4.3 流线分析

3.4.4 人性化设计

3.4.5 总结

3.5 调研分析总结

3.5.1 改扩建核医学科

3.5.2 新建核医学科

3.6 本章小结

4 综合医院核医学科建筑空间设计研究

4.1 核医学科的场所选址

4.1.1 场所要求

4.1.2 与其他科室关系

4.2 核医学科的布局方式

4.2.1 分散式

4.2.2 集中式

4.2.3 独立式

4.2.4 附属式

4.2.5 地上式

4.2.6 地下式

4.3 核医学科的规模要求

4.4 核医学科的主要功能房间组成

4.4.1 SPECT-CT机房

4.4.2 PET-CT机房

4.4.3 PET-MRI机房

4.4.4 回旋加速器核药物制备区

4.4.5 核素病房

4.4.6 其他功能房间

4.5 核医学科的流线组织

4.5.1 流线设计

4.5.2 常见空间组合方式

4.6 核医学科的人性化设计

4.6.1 功能空间人性化设计

4.6.2 无障碍人性化设计

4.6.3 病房人性化设计

4.7 本章小结

5 核医学科相关专业设计研究

5.1 核医学科的辐射防护设计

5.1.1 辐射防护材料的选择

5.1.2 常用防护器材

5.1.3 辐射防护施工工艺

5.2 核医学科的空调通风设计

5.2.1 空调系统设计

5.2.2 通风系统设计

5.2.3 控制系统设计

5.3 核医学科的排水设计

5.3.1 排水设计

5.3.2 衰变池设计

5.4 核医学科的电气设计

5.5 本章小结

6 结论与展望

6.1 结论

6.1.1 研究成果

6.1.2 西安地区核医学科发展趋势

6.1.3 西安地区核医学科优化策略

6.2 展望

6.2.1 AI技术对未来医学影像的影响

6.2.2 5G时代对未来医学影像的影响

参考文献

附录一 核医学科设备配置条件

附录二 核医学科空间调研表及调查问卷

附录三 图表目录

附录四 攻读硕士学位期间研究成果

致谢

#### （3）某医院新建辐射治疗中心的旋转式头部伽玛刀治疗装置环境防护监测与评价（论文提纲范文）

1 辐射治疗中心概况

2 监测依据和仪器

3结果

3.1旋转式头部伽玛刀治疗装置在非治疗状态下防护性能检测

3.2非治疗状态下操作位及治疗床的辐射水平

3.3非治疗状态下治疗室内的辐射水平

3.4最大辐射束以外的杂散泄漏辐射及治疗时室内的剂量分布

3.5治疗室防护性能检测

4 讨论

#### （6）兰州军区某医院伽玛刀基建预审的做法（论文提纲范文）

1 预防性审查依据

2 场址和对公众的影响

3 辐射源项和放射防护措施

4 放射性“三废”管理

5 放射防护监测

6 放射防护措施综合评价

7 建议和体会

#### （7）某医院建设γ刀机房项目优化设计与防护效果验证（论文提纲范文）

1 立体定向伽玛射线全身治疗系统机房建设项目设计概况

2 机房建设项目设计评价

2.1 项目设计评价原则

2.2 项目设计评价指标

2.3 防护墙、屋顶和防护门的屏蔽效能评价

2.3.1 治疗室墙屏蔽效果

2.3.2 治疗室顶棚屏蔽效果

2.3.3 治疗室防护门屏蔽效果

3 放射防护设计优化

4 放射防护效果验证

4.1 治疗装置防护性能检测

4.2 非治疗状态下治疗室内的辐射水平

4.4 治疗室外防护性能检测

5 讨论

### 四、立体定向伽玛射线全身治疗装置治疗室的屏蔽设计（论文参考文献）

- [1]立体定向伽玛射线放射治疗机房屏蔽计算分析[J]. 王雪航. 牡丹江医学院学报, 2021(04)

- [2]西安地区现代综合医院核医学科建筑设计研究[D]. 徐清月. 西安建筑科技大学, 2021(01)

- [3]某医院新建辐射治疗中心的旋转式头部伽玛刀治疗装置环境防护监测与评价[J]. 吴敏,陈军军,苟于强,李群,张继军. 职业与健康, 2010(09)

- [4]某医院全身伽玛刀机房屏蔽厚度计算和评价[J]. 李南翔,王琦,吴文质. 中国辐射卫生, 2010(01)

- [5]某医院一台全身伽玛刀辐射防护的设计评价[J]. 吴敏,陈军军,冯晓妍,谢向东,苟于强,张继军,曾发贵,何启. 中国辐射卫生, 2008(04)

- [6]兰州军区某医院伽玛刀基建预审的做法[J]. 冯建江,陈军军,吴敏,张继军,曾发贵,何启,苟于强. 解放军预防医学杂志, 2008(04)

- [7]某医院建设γ刀机房项目优化设计与防护效果验证[J]. 李秀芹,赵进沛,刘士敏,谢向东,杨国山. 中国辐射卫生, 2008(01)

- [8]某医院一台立体定向伽玛刀治疗室屏蔽厚度的计算[J]. 冯建江,陈军军,吴敏,张继军,何启,曾发贵,苟于强. 中国辐射卫生, 2008(01)

- [9]医用伽玛刀放射环境影响与放射源安全评价[J]. 喻亦林,周立强,吕存兴,沈思林. 中国辐射卫生, 2006(03)

- [10]SRRS型伽玛射线头部立体定向治疗系统辐射防护检测与评价[J]. 张巍,柳怡,李华锋,李炜,张显鹏,李连波,于夕荣,夏春冬. 中国辐射卫生, 2006(01)

本文来源: https://www.lw133.cn/article/e5188f30ecedffec0cef5d3a.html